温县疾病预防控制中心P2实验室设备

购置项目

招标文件

项目编号：温交易【2020】103号

采购编号：温政采【2020】8-9号

采  购  人： 温县疾病预防控制中心

代 理 机 构：正信伟业工程咨询管理有限公司

日   期：二○二○年九月

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

1.总则	- 6 -

2.招标文件	- 7 -

3.投标文件	- 8 -

4. 投标	- 10 -

5. 开标	- 11 -

6.资格审查工作	- 12 -

7.评标	- 12 -

8.合同授予	- 13 -

9.需要落实的政府采购政策	- 14 -

10.需要补充的其他内容	- 14 -

第三章 评标标准和评标方法	- 16 -

1.评标准则和评标方法	- 16 -

2.评审标准	- 16 -

3. 评标方法	- 18 -

4.评标程序	- 18 -

第四章 招标项目技术参数要求	- 21 -

第五章 合同签订及条款	- 33 -

1.合同签订	- 33 -

2.合同一般条款	- 33 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 35 -

第六章  投标文件格式	- 37 -

一、投 标 函	- 39 -

二、开标一览表	- 40 -

三、货物分项报价一览表	- 41 -

四、技术规格偏差表	- 42 -

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 43 -

六、授权委托书	- 44 -

七、投标人基本情况表	- 45 -

八、类似业绩	- 46 -

九、售后服务承诺	- 47 -

十、反商业贿赂承诺书	- 48 -

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）	- 49 -

十二、节能产品、环境标志产品明细表	- 52 -

十三、 资格审查文件	- 53 -

十四、无行贿犯罪记录承诺书	- 54 -

- 招标公告

项目概况

温县疾病预防控制中心P2实验室设备购置项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2020年10 月13 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：温交易【2020】103号       采购编号：温政采【2020】8-9号

2.项目名称：温县疾病预防控制中心P2实验室设备购置项目

3.预算金额：273万元（大写：贰佰柒拾叁万元整）

4.采购需求：P2实验室设备购置。（具体内容详见招标文件及采购清单）

5.资金来源：国债

6.质量要求：合格

7.合同履行期限：15日历天

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商应具备生产或经营范围符合本项目要求，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或（三证合一营业执照）。

3.2供应商是生产商的须提供相关有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》；供应商是经销商的需具有有效的《医疗器械经营许可证》，进口产品出具制造商或者其指定总代授权委托书。（不属于医疗器械的投标产品，不需要提供）

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

3.4投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。

三、获取招标文件

时间：2020年9月22日至2020 年9月27日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：焦作市公共资源交易中心网站;

方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件

售价：招标文件300元/份，开标现场支付，售后不退

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求下载招标文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。凡未在规定时间内获取招标文件的视为无效标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020 年10月13日 9点 00 分（北京时间）

地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体详见开标当日公示牌）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

6.1为全力做好疫情防控工作，最大限度减少人员聚集，请各供应商做好个人防护措施，每个投标单位只允许法定代表人或其委托代理人一人参加谈判会议（带身份证原件）。

6.2会议开始前请各供应商及相关人员配合工作人员做好信息登记、消毒、体温检测以及现场填写健康承诺书等工作。

6.3为确保投标文件递交时间充分，请各供应商提前到达开标现场。

6.4本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：温县疾病预防控制中心

地    址：温县振兴路中段

联系方式：13849593221

2.采购代理机构信息

名    称：正信伟业工程咨询管理有限公司

地    址：温县温泉路

联系方式：15239179527

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电    话：15239179527

2020年9月21日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名 称：温县疾病预防控制中心 联系人：王先生 电 话：13849593221 地 址：温县振兴路中段 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：正信伟业工程咨询管理有限公司 联系人：王女士 电话：15239179527 地址：温县温泉路 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号、采购编号 |  | 温县疾病预防控制中心P2实验室设备购置项目 |
|  |  |  | 温交易【2020】103号 温政采【2020】8-9号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 |  | 273万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 |  | 国债 |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | P2实验室设备购置。（具体内容详见招标文件及采购清单） |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 15日历天 |
|  | 质保期 |  | 一年 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 |  | 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、（一）供应商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；供应商具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照等。 （二）供应商是生产商的须提供相关有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》；供应商是经销商的需具有有效的《医疗器械经营许可证》，进口产品出具制造商或者其指定总代授权委托书（不属于医疗器械的投标产品，不需要提供） 3、财务要求：财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或2019年会计事务所出具的审计报告）。 4、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前6个月任一个月）。 5、社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前6个月任一个月缴费证明）； 注：开标日期前六个月内注册的供应商可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。 6、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 7、无行贿犯罪承诺书：投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）； 8、不接受联合体投标； 其他：法定代表人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法定代表人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 以上证件均为原件，列好原件的清单及联系方式后在开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接受其投标文件。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.5 | 相关服务要求 |  | 供应商应严格按照招标文件及采购人要求的服务内容执行 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 |  | 北京时间：2020年10月13日9时00分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 |  | 正本壹份，副本肆份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 |  | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 |  | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 |  | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家 4人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 |  | 综合评标法 |
| 7 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |  |
| 8 | 供应商须知前附表1.4.1款和第三章评标办法中所需证件的原件，须装入档案袋内，袋外贴上明细，只写明内容、份数、公司名称、联系电话，开标程序结束后交验于现场工作人员，联系电话应保持畅通,评标结束后退还给各供应商。 |  |  |
| 9 | 履约担保 | 中标人须在结果公告期限结束后5个工作日内领取成交通知书，并在中标结果公告期限结束后5个工作日内缴纳中标价5%的履约保证金；上述两项任一项逾期，视为自动放弃中标资格，采购人将上报采购主管部门列入诚信不良记录。 退还时间：项目全部完成验收合格后，足额无息退还。 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，按计价格【2002】1980号文件及发改办【2003】857号文件 计取，由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.中标方与采购人签订采购合同后，由中标方向采购代理公司提供合同的扫描件进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理公司备案。 3.采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关供应商是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。投标人如记录为失信被执行人、有行贿犯罪记录的将被取消其评标资格、中标资格。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 |  |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、合同履行期限、质保期和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目技术参数要求。

1.3.2本招标项目合同履行期限、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的相关服务

投标人应严格按照招标文件及采购人要求的服务内容执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数要求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

- 其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）货物分项报价一览表

（4）技术规格偏差表

（5）法定代表人（负责人）身份证明

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人基本情况表

（8）类似业绩

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

（12）节能产品、环境标志产品明细表

（13）投标人资格证明文件

（14）无行贿犯罪记录承诺书

（15）投标承诺函

（16）投标人认为需要提供的其它资料

3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金：无。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6.3关于节能产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品政府采购清单》复印件。

3.6.4关于环保标志产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品证书》及《环保产品政府采购清单》复印件。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、合同履行期限、质量标准、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本肆份，投标人应将投标文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件及投标文件资格审查文件册逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 6.资格审查工作

## 采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

## 7.评标

7.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 8.合同授予

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

8.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标；给采购人造成的损失应予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失应予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），本项目给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 小 组 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照（原件）； |  |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |  |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |  |
|  |  | 资格要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证原件 |  |
|  |  | 依法纳税凭证（完税证明） |  | 开标日前6个月任一个月的完税证明 |  |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 |  | 开标日前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证 |  |
|  |  | 财务状况报告 |  | 投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或2019年会计事务所出具的审计报告 |  |
|  |  | 无行贿犯罪记录 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 |  | 原件 |  |
| 评 标 委 员 会 | 符合性评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |  |
|  |  | 投标内容和技术 标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |  |
|  |  | 合同履行期限、质保期 |  | 见投标人须知前附表1.3.2的规定 |  |
|  |  | 质量标准 |  | 符合投标人须知前附表1.3.3的规定 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |  |
|  |  | 招标项目技术参数要求 |  | 符合第四章“招标项目技术参数要求”规定。 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第五章“合同签订及条款”规定。 |  |
|  |  | 投标文件的其他响应 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

2评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （30分） | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数 | 40 | 投标文件中全部满足招标文件参数要求的（除带★项以外），得30分； 带★项为加分项，每一项正偏离加1分，最多加10分；每一项负偏差在基本分的基础上扣1分，最多扣5分。 |
|  |  | 产品性能 | 12 | 1.所投产品“高通量全自动核酸提取仪”的技术参数中要求须具有医疗器械注册证；供应商提供证书原件或复印件加盖公章的得2分，没有不得分。 |
|  |  |  |  | 2.所投产品“高通量全自动核酸提取仪”配套试剂的技术参数中要求须具有医疗器械注册证；供应商提供证书原件或复印件加盖公章的得2分，没有不得分。 |
|  |  |  |  | 3.所投产品“单道移液器”的技术参数中要求须具有ISO9001:2000 、ISO 13485:2003证书及CE认证；供应商提供证书原件或复印件加盖公章的得3分，少提供一项，扣一分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 4.所投产品“废水处理系统”的技术参数中要求制造厂商需取得国家高新技术企业认证；同时为保证产品质量及服务，需提供设备制造商营业执照、ISO9001质量管理体系证书、CE证书、权威检测机构出具的检测证书、医疗器械许可证等相应资质文件；供应商提供证书原件或复印件加盖公章的得5分，少提供一项，扣一分，扣完为止。 |
|  |  | 安装、调试方案 | 10 | 1.根据供应商安装、调试方案的可行性、合理性、科学性等各方面对比评审，方案优的得4-5分。方案良的得2-3分，方案一般的得1分，没有的不得分。 |
|  |  |  |  | 2.根据供应商安装、调试方案中技术人员的配备对比评审，方案优、技术人员配备齐全的得4-5分。方案良的得2-3分，方案一般的得1分，没有的不得分。 |
|  |  | 产品性能及功能综合评价性 | 5 | 1.根据供应商技术方案的功能合理性、完备性、技术先进性等各方面对比评审，方案优的得4-5分。方案良的得2-3分，方案一般的得1分，没有的不得分。 |
| 3 | 售后及优惠条件 | 售后服务 | 2 | 投标人服务条款更加优惠且评委认为有实质性价值的，每一项加0.5分，最高2分； |
|  |  | 优惠条件 | 1 | 评委对所有有效投标人提出的优惠条款进行分析对比,对实质性的优惠内容进行量化排名,评委认为有实质性价值的，每一项加0.5分，最高1分。 |
| 注：采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、系统功能进行逐一测试，对所提供的资质证书、证明文件及检测报告资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，或提供虚假材料，采购人有权取消其中标（成交）资格，并报政府采购主管部门进行处理。 |  |  |  |  |
| 投标人综合得分=商务部分+技术部分+售后及优惠条件得分。 投标人最终得分：各评委按照评标因素对投标人分别进行独立评审打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分，计算结果保留2位小数，第3位四舍五入。各评标因素得分相加为该投标人的最终得分。 评分办法中涉及得分的证明材料、获奖荣誉等资料，在开标时应按要求提供原件或加盖对应公章的复印件，投标人应在开标时提前准备齐全，在评标委员会验证时当场一次性全部提交，否则不予认可。 |  |  |  |  |

## 3. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。综合得分相等时，按照技术部分得分从高到低进行排序，排序第一的为中标人，技术部分得分也相等，按商务部分得分从高到低进行排序确定中标人。商务部分得分也相同的，由招标人自行确定。

## 4.评标程序

4.1.资格性与符合性审查

4.1.1 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

4.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合第四章招标项目技术参数要求的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.3投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2详细评审

4.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4 评标结果

4.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合得分相等时，按照技术部分得分从高到低进行排序，排序第一的为中标人，技术部分得分也相等，按商务部分得分从高到低进行排序确定中标人。商务部分得分也相同的，由招标人自行确定。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

4.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

4.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目技术参数要求

温县疾控中心招标参数

- 实时荧光定量PCR仪参数

1.样本通量（孔）：可选择多达3种模块，96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块和384孔0.1ml模块

2.反应体系：96孔0.1ml模块：10-30uL ；96孔0.2 ml模块：10-100uL；384孔模块：5–20 μL

★3.温控模块最高升降温速率：9℃/秒

4.精确数码温控模块：96孔0.1ml和0.2ml模块均支持6个独立的精确数码温控区域，一次实验可运行6个不同温度；

5.热循环系统：Peltier半导体

6.反应运行时间：<30分钟运行

7.线性动态范围：10 logs

8.分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异

9.灵敏度：最低 1 拷贝

★10.支持的染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，Mustang Purple,CY5/LIZ,CY5.5等

★11.仪器自带存储：不小于10GB，（相当于2000-2500运行文件)

★12.光学系统：单一光源激发荧光基团，高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)

13.荧光通道数：96孔模块支持不少于6色激发光通道和6色检测光通道，最多21种荧光组合

14.光学激发检测范围：96孔0.1ml和0.2ml模块：450–680 nm/500–730nm；

15. 数据采集：单一检测器检测整板荧光信号，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

16.互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验

★17.云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据

18.数据通信接口：USB，  Wi-Fi，云服务平台

19.外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接）

20.系统配置方式：单机运行，连接电脑，或连接云服务平台

★21.分析软件登录途径： Windows™ 10系统的台式机；网络浏览器（在普通PC或Mac™电脑上）

22.程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停；固定的工作流程

★23.被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差

24.MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML)导出格式

25.符合21 CFR Part 11要求的标准：无需额外费用（支持电子签名）

26.设备支持开放的试剂盒和耗材

27.基本配置和附件：荧光定量PCR主机1台：96孔0.2ml模块；标配原装电脑1台；软件1套；安装验证试剂盒

2、高通量全自动核酸提取仪参数

1、处理能力：一次性完成96个样本的提取；

2、提取速度≤20分钟内可提取96个样本；

3、操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作；

4、混合方式：样本与试剂旋转式混合；

5、运行噪音：运行最大噪音≤70分贝；

6、程序管理：仪器内置5组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；

7、温控范围：室温~110℃

8、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；

9、污染防控：

9.1、实验舱内置紫外灯；

9.2、具备防止核酸气溶胶污染风路设计；

10、数据接口：USB；

11、磁珠回收率：≥95%

12、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动；

13、设备资质：具有医疗器械注册证

14、配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材；

3、多重病院微生物核酸检测系统参数

★1、激发光源：大功率LED光源；

2、检测器：高灵敏度光电传感器；

3、样本容量：96孔；

★4、样本检测病原种类：22重呼吸道病原体、18重肠道病原体、22重中枢神经病原体、9重性病病原。

★5、结果判读：配套多重病原体感染检测全自动判读软件；

6、荧光检测波长：

通道1:470nm-510nm；

通道2:530nm-565nm；

通道3:580nm-620nm；

通道4:630nm-665nm；

通道5: 610red；

通道6: 670red；

7、可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5；

8、检测方式：反应管的底部侧面激发、检测；

9、激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输；

10、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增；

11、模块温度范围：4℃-99℃；

12、检测动力学范围：100-1010；

13、最小检测模板：单个拷贝；

14、反应容积：15ul-100ul；

15、控温模式：半导体热电模块；

16、升温速率: 4.0℃/S；

17、温控精度：±0.1℃；

18、有断电保护功能；

19、输入电源：220VAC、  50HZ；

20、耗能：≤850VA；

★21、热 盖：电子自动锁控热盖；

22、操作软件：支持全中文或全英文；

- 高速冷冻离心机参数

1、最大离心力 12840xg；

2、较高转速11000r/min；

3、控速藉度 ±20 r/min；

4、最大容母≤48x1.5/2ml；

5、噪音 8dBA；

6、定时范围 0-99min；

7、净重  67KG；

8、外型尺寸 685×500×385 ；

9、电源AC220V 50HZ 4A；

10、台式离心机，容量大，可放 4个 250ml 血袋或 4个 800试瓶。采用微机处理器精准控制，数字显示转数、时间等参数， 按键编程，切换显示运行参数 RCF值。

11、采用大力矩无碳刷变频电机，操作简便； 免维护，无粉尘，升降速快。

12、配有多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

13、三级减振，离心效果达到最佳。

5、掌上离心机参数

1、大半径8孔位转子设计，离心力大，离心效果明显；

2、独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放；

3、直流免维护电机，运行平稳，噪音低，经久耐用，安全可靠；

4、上盖按下开关后自动弹起，方便操作；

5、外壳体开模一体成型，精致美观；

6、标配8孔位角转子和PCR排管转子，可一机多用。

7、最大转速：7000rpm；

8、最大相对离心力：2650×g；

9、样品处理量：0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管）；

10、电源参数：110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz；

11、功率：20W；

12、设备净重：≤1KG；

6、单道移液器参数

1、连续可调

0.2-2ul,1-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul,0.2-5ml，1-10ml；

2、独特的AVG液量联动装置，实现微调和粗调的结合，可快速容量设置；

3、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作；

4、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；

5、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识；

6、低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力；

7、白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺；

8、可以方便取下管嘴连件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；

9、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证；

10、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

11、配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

12、标配校准保养工具，易于维修保养。

7、旋涡混匀仪参数

1. 正常工作条件

1.1使用环境温度：0C  50C.

1.2相对湿度：≤70%.

1.3使用电源：AC100 240V  50/60Hz.

2. 技术要求

2.1转速：500~2500rpm.

2.2振幅：4mm水平回转.

2.3时间设置：1min ~ 99h59min.

2.4最大载重：4.5kg.

2.5输入功率：70W.

8、金属浴参数

1.技术参数

1.1、加热块容量：4模块；

1.2、温度控制：PID数字温控；

1.3、控温范围室温：+5℃-160℃；

1.4、控温精度：±0.5℃（40℃时）；

1.5、温度均匀性：±1.0℃（40℃时）；

1.6、显示精度：0.1℃；

1.7、定时范围：1～999分钟（小时）或连续运行；

1.8、升温时间：≤20分钟（30℃至130℃)

≤30分钟（30℃至160℃)；

1.9、电压/频率：220VAC±10%50/6OHz ；

9、多试管旋涡震荡仪参数

1、电源：110-220V；
2、功率：35W；

3、频率：40-240转/分(数字式)；

4、旋幅：回转半径15mm；

5、定时：0～120分/连续；

6、试管夹具：15ml×30支或50ml×18支；

7、外观尺寸：370×335×200mm；

10、生物安全柜参数

1.Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2.工作区宽度大于1500mm，适合双人操作；

3.前窗10度倾角设计，方便操作；

4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

★5.玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；

6.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；

7.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级。

★8.负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机，过滤器影响产品正常运行

9.人员保护：碘化钾法测试；

10.前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；

★11.用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

12.有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示；

11、医用冷藏箱参数

1.有效容积：总有效容积≥280L。冷藏室容积≥185L，且冷冻室容积≥97L；

2.外部尺寸：产品高度≥1810MM；

3.温度控制：微电脑控制，LED显示。冷藏室2～8℃可调；冷冻室-20～-30℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

4.安全系统：可实现高低温报警、传感器故障报警；

5.内风机：采用进口品牌内风机，保证箱内温度均匀性；

6.均匀性：冷藏室±3℃，冷藏室设有内风机，保证温度均匀性；

7.安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣均可加双挂锁，满足安全要求；

8.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用。

12、超低温冰箱

1、样式：立式。容积：338L。温度范围：-40℃～-86℃。

2、噪音值：≤52dB。特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。

★3、内部材料：304不锈钢板。

4、把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。

5、检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。

★6、制冷系统：采用自主研发的单机自复叠式制冷系统，降温快速、节能省电、均匀性更好。

7、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。

★8、报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。

★9、数据功能：标配USB端口，可读取近三个月的温度及报警情况。

13、废水处理系统

1、适用范围及性质特点

1.1、适用于检验检测、化验分析任务的单位实验室化验室，在检验检测分析化验过程中产生的含有机无机、致病菌、微生物的复杂废水废液（非危险品），以及过期废液（非危险品）等水污染源，进行无害化处理。

1.2、设备最终出水水质及出厂检测依据及运行标准执行 ；

依据：《污水排入城镇下水道水质标准》【GB/T 31962-2015】排放标准C级标准；

2、 设备处理废水能力及工作环境要求：

2.1、标准处理量：200L/H；

2.2、装机功率：≦2.2KW

2.3、用    电：220V/50Hz；

2.4、设备用房面积：≦12㎡

2.5、工作环境：10-45℃，±5℃

2.6、网    端：以太网端口接入或3G/4G通讯模块接入（信号稳定）

3、设备技术要求：

★3.1、设备处理工艺采用六池一体化处理系统“物理吸附法、化学法（电化学法、电解法、臭氧+UV光解杀菌联用技术）、生物膜法、螯合法，污泥回收系统”等综合工艺。

★3.2、核心技术：采用PES/PVDF中控纤维膜带正负电荷，可根据废水极性选择膜。具有性能良好、高效洁净特点。膜系统经过反冲洗就能将表面的胞外聚合物冲洗掉，水通量的复原性良好，寿命高。

3.3、智能集成化：“主机设备一台”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观大方，无需施工挖多个处理池，只需要现场管网连接安装即可；

3.4、三位一体的管理平台（出品商 — 终端 — 设备管理员）各项操作都能通过远程监控（APP/PC）和操作来实现，如设备的参数设置、启停、冲洗、排污等功能；

★3.5、设备具备自动运行控制功能：（全自动PLC控制+远程监控管理+手机APP客户端输出）设备整个处理工艺控制系统人工编程组态，全流程完全实现高度自动化，依据数据进行工序联动运行，按流程顺序运行作业，也可根据采购人需求定制程序实现功能，经整个系统处理后达标排放，出水TDS数据实时监测，循环处理；

3.6、设备标配远程监控管理系统，制造商具备设备远程协作管理的能力，可执行24*365全天候实时监控设备运行在线管理，具备处理数据储存记忆功能。

3.7、设备可配手机APP客户端，提供设备运行状态实时在线数据传输，随时随地可查看处理情况。

3.8、出水水质不达标（TDS超标），设备可自动双向报警能力可通过手机APP提醒用户方、设备生产商负责人，并视情况执行启停管理。

3.9、设备具备停电停水、水量少等自动保护系统，自动启停、自动自检控制功能（无需定时设置），自动提醒模式（药剂的存量提醒），权限管理功能、参数调整功能，可远程进行设置与修改及保存；

3.10、设备具备定期运行保护功能；系统控制设备不定期接入自来水循环运行功能；设备核心部件具有反清洗功能，有效提高设备使用寿命及运行能力。

3.11、设备标配自动应急处理系统，及时解决突发情况可能造成的损失及影响。

★3.12、整套设备组成：原水收集系统、平衡搅拌系统、微电解系统、平衡调节系统具有搅拌功能、电解系统、复合消毒系统、MBR膜深度处理系统、多级吸附系统、螯合处理系统、淤泥回收系统、全自动PLC控制系统组成。污泥沉淀物收集系统：实验废水沉淀物较少，设备设计有沉淀物回流收集装置，便于维护保养。

★3.13、设备预留有端口，可根据不同用户的需求，增配COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮等多参数在线传感器。便于设备接轨环境监管部门要求对设备进行升级。

★3.14、废气回收装置：设备处理废水中有机物挥发性气体会造成二次污染释放出的味道严重影响工作环境和人身健康，此装置应与设备联动直接回收，避免污染和影响健康问题。

4、资质要求

★4.1、制造厂商需取得国家高新技术企业认证；同时为保证产品质量及服务，需提供设备制造商营业执照、ISO9001质量管理体系证书、CE证书、权威检测机构出具的检测证书、医疗器械许可证等相应资质文件。

4.2、具有专业第三方检测公司出示的检测报告，处理后的水达到国家二级排放标准，直接可以往市政管网排放。

14、高压灭菌器招标参数

1、容积：≥80L

2、设计温度及压力：142℃；-0.1～0.28MPa；

3、材质：06Cr19Ni10不锈钢；

4、墙壁加热：覆盖式金属加热板；

5、测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口；

6、密封门：单门；拉伸门板，材料厚度≥2.5mm；自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

7、开关门方式：翻盖式自动门，一键式开关门；

8、管路系统：进口直动式电磁阀≥2个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个；进口压力传感器，质量稳定可靠；主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源；配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L；配置风冷系统，无蒸汽外排；

9、直观的显示界面：运行过程动态曲线显示，LED数字显示室内蒸汽温度、液体负载温度，室内压力、时间、故障报警等信息；

- 监控及通讯系统参数

1、网络交换机1台           8路，百兆供电100米

2、电话交换机1件           4进16出，彩铃60秒

3、22寸监视器1台           22寸，DS-D5019QE，三种图像模式可选，真彩色OSD，人性化操作菜单

- 4、免提洁净电话机5件        嵌入式电话，cts-2

- 彩色摄像机5件            200万全彩无线摄像机，语音对讲，支持录音，50米外红外夜视，清晰度1080p

- 6、硬盘录像机1件            内存2TB，800万像素，智能侦测，可手机查看

7、电线100米                HYV-4*0.5

8、电线100米                UTP-CAT6

# 第五章 合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           采购编号：温政采           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的合格的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为安装调试后     日内。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后  个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作，并委托第三方检测机构进行验收，第三方验收费用（原则上不超过2%）由供方承担。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、货物全部安装、调试到位经需方验收合格后，付至合同价的95%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清（无息）。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的   0.2 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过  10 日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：温交易【2020】  号

采购编号：温政采【2020】  号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

一、投标函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十二、节能产品、环境标志产品明细表

十三、投标人资格证明文件

十四、无行贿犯罪记录承诺书

十五、投标承诺函

十六、投标人认为需要提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号、采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本     份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）              （小写）         元人民币

2、合同履行期限：        ；   质保期：      ；  质量标准：       。                                                                             3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      日历天。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日  期：年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标人：（此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目：（此处填项目名称） 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备（项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字并盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术规格偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求 （详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况 （详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述 （详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：    年    月     日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）                     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件加盖公章

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

八、类似业绩

近三年类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

投标人名称（公章）

年   月  日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）

企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计元 |  |  |  |  |  |  |  |

（ ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（ ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日       期：

## 附：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　期：

提醒：1、如果供应商不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业 认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函

》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

## 十二、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 资格审查文件

- 营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）；

2.供应商是生产商的须提供相关有效的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》；供应商是经销商的需具有有效的《医疗器械经营许可证》，进口产品出具制造商或者其指定总代授权委托书（不属于医疗器械的投标产品，不需要提供）

3.投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

4.“信用中国”网站、中国政府采购网信用记录网页查询截图；

5.财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或2019年会计事务所出具的审计报告）；

6.开标日前6个月内任一个月的依法缴纳社保的缴款凭证复印件加盖公章；

7.开标日前6个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭证或企业相关税票复印件加盖公章；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；

9.提供投标承诺函。

10.招标文件中规定的其他资料。

以上复印件必须加盖单位公章

以上资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

注：开标日期前六个月内注册的供应商可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

十四、无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

十五、投标承诺函

我单位对                                   项目（项目编号：    采购编号：）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

十六、投标人认为需要提供的其它资料